MĚŘENÍ UNIKAJÍCÍCH PROUDŮ

podle ČSN EN 60 601-1, ed.2

Podmínky, tabulky mezních hodnot, ideová elektrická schémata

Výňatky z normy nejsou kráceny, avšak pro pochopení principů měření stačí sledovat je text a vyobrazení se zvýrazněným podkladem.

## 8.1 * Základní pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem

Meze stanovené v 8.4 nesmí být u přístupných částí a příložných částí překročeny za normálního stavu nebo při jedné poruše. Ohledně dalších nebezpečných situací při jedné poruše viz 13.1.

a)	* Normální stav zahrnuje vše následující současně:

na kterékoli části vstupu/výstupu signálu přítomnost jakéhokoli napětí nebo proudu z jiných elektrických přístrojů, které smí být připojeny podle průvodní dokumentace, jak je stanoveno v 7.9, nebo, není-li v průvodní dokumentaci jakékoli omezení pro tyto jiné elektrické přístroje, přítomnost nejvyššího síťového napětí, stanoveného podle 8.5.3;

přehození napájecích připojení u me přístroje určeného pro připojení k napájecí síti síťovou vidlicí;

zkrat kterékoli nebo všech izolací, které nesplňují požadavky podle 8.8;

zkrat kterékoli nebo všech povrchových cest nebo vzdušných vzdáleností, které nesplňují požadavky podle 8.9;

rozpojení kteréhokoli nebo všech zemních spojení, které nesplňují požadavky podle 8.6, včetně kteréhokoli pracovního zemního spojení.

b)	* Do stavu při jedné poruše spadá:

zkrat kterékoli jedné izolace, která splňuje požadavky na jeden prostředek ochrany, stanovené v 8.8;

POZNÁMKA K tomu patří zkrat kterékoli ze složek dvojité izolace, která vyhovuje 8.8.

zkrat kterékoli jedné povrchové cesty nebo vzdušné vzdálenosti, které vyhovují požadavkům na jeden prostředek ochrany, stanoveným v 8.9;

zkrat a rozpojení kterékoli součásti jiné než součásti s vysokou spolehlivostí, která je připojena paralelně k izolaci, ke vzdušné vzdálenosti nebo k povrchové cestě, pokud nelze prokázat, že zkratem nevznikne poruchový režim této součásti (viz rovněž 4.8 a 4.9);

rozpojení kteréhokoli jednoho vodiče ochranného uzemnění nebo vnitřního ochranného spojení se zemí, které vyhovuje požadavkům 8.6: toto neplatí pro vodič ochranného uzemnění trvale instalovaného me přístroje, u něhož se rozpojení považuje za nepravděpodobné;

přerušení kteréhokoli jednoho napájecího vodiče, s výjimkou středního vodiče u vícefázového me přístroje nebo trvale instalovaného me přístroje;

přerušení kteréhokoli jednoho napájecího vodiče mezi částmi me přístroje v samostatných krytech, jestliže analýza rizika ukáže, že by tento stav mohl způsobit překročení přípustných mezí;

neúmyslný pohyb součásti, avšak pouze, když tato součást není namontována dostatečně bezpečně, čímž je zajištěno, že k takovému pohybu s velkou pravděpodobností po předpokládanou dobu života me přístroje nedojde, jak stanoví proces řízení rizika (viz rovněž 8.10.1);

náhodné odpadení vodičů a konektorů, u kterých by uvolnění mohlo vést k nebezpečné situaci. Viz rovněž 8.10.2.

### 8.6.7 * Vodič na pospojování

Je-li me přístroj vybaven svorkou pro připojení vodiče na pospojování, platí následující požadavky.

Tato svorka musí být přístupná obsluze v jakékoli poloze me přístroje pro normální použití.

Riziko náhodného odpojení musí být při normálním použití minimalizováno.

Tato svorka musí umožňovat odpojení vodiče bez použití nástroje.

Tato svorka nesmí být použita k ochrannému spojení se zemí.

Tato svorka musí být označena značkou IEC 60417-5021 (DB:2002-10) (viz značku 8 v tabulce D.1).

V návodu k použití musí být informace o funkci a použití vodiče na pospojování, spolu s odkazem na požadavky této normy na me systémy.

Síťový přívod nesmí obsahovat vodič na pospojování.

Shoda se kontroluje prohlídkou.

### 8.6.8 Svorka pracovního uzemnění

Svorka pracovního uzemnění me přístroje nesmí být použita pro ochranné spojení se zemí.

Shoda se kontroluje prohlídkou.

### 8.6.9 * Me přístroj třídy ochrany II

Je-li me přístroj třídy ochrany II s vnitřními oddělenými stíněními vybaven síťovým přívodem se třemi vodiči, musí být třetí vodič (připojený k ochrannému uzemňovacímu kontaktu síťové vidlice) použit pouze jako pracovní spojení svorky pracovního uzemnění se zemí pro tato stínění a musí být barvy zelené a žluté.

Izolace těchto vnitřních stínění a všech vnitřních vodičů k nim připojených musí poskytovat dva prostředky ochrany. V tomto případě musí být vysvětlení v technickém popisu.

Shoda se kontroluje prohlídkou a měřením. Izolace se zkouší podle 8.8.

## 8.7 Unikající proudy a pomocné proudy pacientem

### 8.7.1 Všeobecné požadavky

- Jakost elektrického oddělení zajišťujícího ochranu před úrazem elektrickým proudem musí být taková, aby proudy jím tekoucí byly omezeny na hodnoty stanovené v 8.7.3.

- Stanovené hodnoty unikajícího zemního proudu, dotykového proudu, proudu unikajícího pacientem a pomocného proudu pacientem platí při jakékoli kombinaci následujících podmínek:

při provozní teplotě a po kondicionování ve vlhku podle 5.7;

při normálním stavu a ve stavech při jedné poruše stanovených v 8.7.2;

u me přístroje zapnutého v přípravném stavu a plně pracujícího, s kterýmkoli spínačem na síťové části v jakékoli poloze;

při nejvyšším stanoveném napájecím kmitočtu;

při napájení rovnajícím se 110 % nejvyššího stanoveného síťového napětí.

### 8.7.2 * Stavy při jedné poruše

Dovolené hodnoty stanovené v 8.7.3 platí za stavů při jedné poruše stanovených v 8.1 b), s výjimkou, že:

kde je izolace použita ve spojení s ochranným spojením se zemí, použije se zkratování této izolace pouze za okolností stanovených v 8.6.4 b);

jediným stavem při jedné poruše pro unikající zemní proud je přerušení jednoho napájecího vodiče v daném čase;

unikající proudy a pomocný proud pacientem se neměří při jedné poruše vzniklé zkratem jedné ze složek dvojité izolace.

Stavy při jedné poruše se nesmí aplikovat současně se zvláštními zkušebními podmínkami pro nejvyšší síťové napětí na příložných částech (8.7.4.7 b)) a částech krytu, které nejsou ochranně uzemněny (8.7.4.7 d)).

### 8.7.3 * Dovolené hodnoty

- Dovolené hodnoty, stanovené v 8.7.3 b), c) a d), platí pro proudy tekoucí obvodem podle obrázku 12 a) a měřené jak je na obrázku naznačeno (nebo přístrojem měřícím kmitočtový obsah proudů podle obrázku 12 b)). Hodnoty platí pro stejnosměrné napětí a střídavé napětí a pro složené průběhy. Není-li stanoveno jinak, smí to být stejnosměrné nebo efektivní hodnoty.

- Dovolené hodnoty proudů unikajících pacientem a pomocných proudů pacientem jsou stanoveny v tabulce 3 a tabulce 4. Hodnoty střídavých proudů platí pro proudy s kmitočtem, který není nižší než 0,1 Hz.

- Dovolené hodnoty dotykového proudu jsou 100 μA za normálního stavu a 500 μA při jedné poruše.

- Dovolené hodnoty unikajícího zemního proudu jsou 5 mA za normálního stavu a 10 mA při jedné poruše. Pro trvale instalované me přístroje připojené k napájecímu obvodu, který napájí pouze tento me přístroj, se připouští vyšší hodnota unikajícího zemního proudu.

POZNÁMKA Meze proudů tekoucích ochranným uzemněním v instalaci mohou být určeny místními předpisy. Viz rovněž IEC 60364-7-710 [10].

- Kromě toho, nezávisle na průběhu a kmitočtu, nesmí efektivní hodnota unikajícího proudu překročit 10 mA za normálního stavu nebo při jedné poruše, při měření přístrojem bez kmitočtového vážení.

POZNÁMKA V následujících obrázcích je výše uvedený měřicí přípravek nahrazen značkou .

a) Bezindukční součásti.

b) Odpor ≥ 1 M( a kapacita ≤ 150 pF.

c) Z(f) je přenosová impedance obvodu, tj. Vout/Iin, pro proud o kmitočtu f.

Obrázek 12 – Příklad měřicího přípravku a jeho kmitočtová charakteristika (viz 8.7.3)

Tabulka 3 – * Dovolené hodnoty proudů unikajících pacientem a pomocných proudů pacientem 
za normálního stavu a při jedné poruše

Proud v μA

| Proud | Popis | Odkaz | Měřicí obvod |  | Příložná část typu B | Příložná část typu BF | Příložná část typu CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NC | SFC | NC | SFC | NC | SFC |
| Pomocný proud pacientem |  | 8.7.4.8 | Obrázek 19 | DC | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
|  |  |  |  | AC | 100 | 500 | 100 | 500 | 10 | 50 |
| Proud unikající pacientem | Z pacientských připojení do země | 8.7.4.7 a) | Obrázek 15 | DC | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
|  |  |  |  | AC | 100 | 500 | 100 | 500 | 10 | 50 |
|  | Způsobený vnějším napětím na SIP/SOP | 8.7.4.7 c) | Obrázek 17 | DC | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
|  |  |  |  | AC | 100 | 500 | 100 | 500 | 10 | 50 |
| Celkový proud unikající pacientem a | S příložnými částmi stejného typu spojenými dohromady | 8.7.4.7 a) a 8.7.4.7 h) | Obrázek 15 a 20 | DC | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  |  |  | AC | 500 | 1 000 | 500 | 1 000 | 50 | 100 |
|  | Způsobený vnějším napětím na SIP/SOP | 8.7.4.7 c) a 8.7.4.7 h) | Obrázek 17 a 20 | DC | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  |  |  | AC | 500 | 1 000 | 500 | 1 000 | 50 | 100 |
| Legenda NC = normální stav SFC = při jedné poruše POZNÁMKA 1 Unikající zemní proud, viz 8.7.3 d). POZNÁMKA 2 Dotykový proud, viz 8.7.3 c). |
| a Hodnoty celkového proudu unikajícího pacientem platí pouze pro přístroje s vícenásobnými příložnými částmi. Viz 8.7.4.7 h). Jednotlivé příložné části musí vyhovovat hodnotám pro proud unikající pacientem. |

Tabulka 4 – * Dovolené hodnoty proudů unikajících pacientem a pomocných proudů pacientem 
za zvláštních zkušebních podmínek podle 8.7.4.7

Proud v μA

| Proud | Popis a | Odkaz | Měřicí obvod | Příložná část typu B | Příložná část typu BF | Příložná část typu CF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proud unikající pacientem | Způsobený vnějším napětím na pacientském připojení příložné části typu F | 8.7.4.7 b) | Obrázek 16 | Nepoužije se | 5 000 | 50 |
|  | Způsobený vnějším napětím na kovové přístupné části, která není ochranně uzemněna | 8.7.4.7 d) | Obrázek 18 | 500 | 500 | – c |
| Celkový proud unikající pacientem b | Způsobený vnějším napětím na pacientském připojení příložné části typu F | 8.7.4.7 b) a 8.7.4.7 h) | Obrázek 16 a 20 | Nepoužije se | 5 000 | 100 |
|  | Způsobený vnějším napětím na kovové přístupné části, která není ochranně uzemněna | 8.7.4.7 d) a 8.7.4.7 h) | Obrázek 18 a 20 | 1 000 | 1 000 | – c |
| a Stav uvedený v tabulce 4 druhého vydání jako „síťové napětí na příložné části“ a ošetřený v tomtéž vydání jako stav při jedné poruše, je v tomto vydání ošetřen jako zkouška za zvláštních podmínek. Zkouška s nejvyšším síťovým napětím na přístupné části, která není ochranně uzemněna, je rovněž zkouškou za zvláštních podmínek, ale dovolené hodnoty jsou stejné, jako při jedné poruše. Viz rovněž zdůvodnění k 8.5.2.2 a 8.7.4.7 d). b Hodnoty celkového proudu unikajícího pacientem platí pouze pro přístroje s vícenásobnými příložnými částmi. Viz 8.7.4.7 h). Jednotlivé příložné části musí vyhovovat hodnotám pro proud unikající pacientem. c Tento stav se nezkouší u příložných částí typu CF, protože je zahrnut do zkoušky s nejvyšším síťovým napětím na příložné části. Viz rovněž zdůvodnění k 8.7.4.7 d). |

### 8.7.4 Měření

#### 8.7.4.1 Všeobecně

Zkušební schémata odkazovaná v 8.7.4.5 až 8.7.4.8 (obrázek 13 až obrázek 19 včetně) pro unikající proud a pomocný proud pacientem představují vhodná zkušební uspořádání pro použití ve spojení s postupy stanovenými v těchto článcích. Uznává se, že přesné výsledky mohou poskytnout i jiná zkušební zapojení. Jsou-li však výsledky zkoušek blízko dovolených hodnot, nebo jsou-li jakékoli pochybnosti o platnosti zkušebních výsledků, použije se příslušné zkušební zapojení jako rozhodující činitel.

- Unikající zemní proud, dotykový proud, proud unikající pacientem a pomocný proud pacientem se měří po uvedení me přístroje na provozní teplotu podle požadavků 11.1.3 c).

- Pokud kontrola uspořádání obvodu a uspořádání součástí a materiálů me přístroje neukazuje možnost jakékoli nebezpečné situace, lze počet zkoušek snížit.

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se při všech možných kombinacích poloh S5, S10 a S12 při:

S1 sepnutém (normální stav), a

S1 rozpojeném (stav při jedné poruše).

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 13 – Měřicí obvod pro unikající zemní proud me přístroje třídy ochrany I 
s příložnou částí nebo bez ní (viz 8.7.4.5)

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se (s S7 sepnutým v případě přístroje třídy ochrany I) při všech možných kombinacích poloh S1, S5, S9, S10 a S12.

S1 rozpojený představuje stav při jedné poruše.

Pouze u přístroje třídy ochrany I:

Měří se s S7 rozpojeným (stav při jedné poruše) a s S1 sepnutým při všech možných kombinacích poloh S5, S9, S10 a S12.

U přístroje třídy ochrany II se ochranné spojení se zemí a S7 nepoužijí.

Transformátor T2 se použije, je-li požadován (viz 8.1 a)).

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 14 – Měřicí obvod pro dotykový proud (viz 8.7.4.6)

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se (s S7 sepnutým v případě me přístroje třídy ochrany I) při všech možných kombinacích poloh S1, S5, S10 a S13.

S1 rozpojený představuje stav při jedné poruše.

Pouze u me přístroje třídy ochrany I:

Měří se s S7 rozpojeným (stav při jedné poruše) a s S1 sepnutým při všech možných kombinacích poloh S5, S10 a S13.

U me přístroje třídy ochrany II se ochranné spojení se zemí a S7 nepoužijí.

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 15 – Měřicí obvod pro proud unikající pacientem 
z pacientského připojení do země (viz 8.7.4.7 a))

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se (s S7 sepnutým v případě me přístroje třídy ochrany I) s S1 sepnutým při všech možných kombinacích poloh S5, S9, S10 a S13.

U me přístroje třídy ochrany II se ochranné spojení se zemí a S7 nepoužijí.

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 16 – Měřicí obvod pro proud unikající pacientem pacientským připojením 
příložné části typu F do země, způsobený externím napětím 
na pacientském připojení (viz 8.7.4.7 b))

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se (s S7 sepnutým v případě me přístroje třídy ochrany I) při všech možných kombinacích poloh S1, S5, S9, S10 a S13 (S1 rozpojený představuje stav při jedné poruše).

Pouze u me přístroje třídy ochrany I:

Měří se s S7 rozpojeným (stav při jedné poruše) a s S1 sepnutým při všech možných kombinacích poloh S5, S9, S10 a S13.

U me přístroje třídy ochrany II se ochranné spojení se zemí a S7 nepoužijí.

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 17 – Měřicí obvod pro proud unikající pacientem z pacientského připojení do země, 
způsobený externím napětím na části vstupu/výstupu signálu (viz 8.7.4.7 c))

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se s S1 sepnutým (a s S7 sepnutým v případě me přístroje třídy ochrany I) při všech možných kombinacích poloh S5, S9 a S10.

U me přístroje třídy ochrany II se ochranné spojení se zemí a S7 nepoužijí.

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 18 – Měřicí obvod pro proud unikající pacientem z pacientského připojení do země, 
způsobený externím napětím na kovové přístupné části, 
která není ochranně uzemněna (viz 8.7.4.7 d))

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Měří se (S7 sepnutým v případě me přístroje třídy ochrany I) při všech možných kombinacích poloh S1, S5 a S10.

S1 rozpojený představuje stav při jedné poruše.

Pouze u me přístroje třídy ochrany I:

Měří se s S7 rozpojeným (stav při jedné poruše) a s S1 sepnutým při všech možných kombinacích poloh S5 a S10.

U me přístroje třídy ochrany II se ochranné spojení se zemí a S7 nepoužijí.

Příklad s měřicím napájecím obvodem podle obrázku F.1.

Obrázek 19 – Měřicí obvod pro pomocný proud pacientem (viz 8.7.4.8)

Viz vysvětlení značek v tabulce 5.

Legenda

Viz polohy S1, S5, S7 a S10 na obrázku 15, 16, 17 nebo 18.

Obrázek 20 – Měřicí obvod pro celkový proud unikající pacientem se všemi pacientskými připojeními všech příložných částí stejného typu (příložných částí typu B, příložných částí typu BF nebo příložných částí typu CF) spojenými dohromady (viz 8.7.4.7 h))

Tabulka 5 – Vysvětlení značek pro obrázek 11, obrázek 13 až obrázek 20, 
obrázek A.15 a přílohy E a F

| 1 | Kryt me přístroje |
| --- | --- |
| 2 | Samostatná napájecí jednotka, nebo jiný elektrický přístroj v me systému, který dodává do me přístroje energii (viz 5.5 g) a přílohu F) |
| 3 | Zkratovaná nebo zatížená část vstupu/výstupu signálu |
| 4 | Pacientská připojení |
| 5 | Kovová přístupná část, která není ochranně uzemněna |
| 6 | Pacientský obvod |
| T1, T2 | Jednofázové nebo vícefázové oddělovací transformátory, dostatečně výkonné a s nastavitelným výstupním napětím (viz rovněž zdůvodnění k 8.7.4.2) |
| V(1, 2, 3) | Voltmetr pro efektivní hodnotu, pokud možno s jedním měřidlem a komutačním přepínačem |
| S1, S2, S3 | Jednopólové spínače pro simulování přerušení napájecího vodiče (stav při jedné poruše) (viz přílohu F) |
| S5, S9 | Komutační přepínače pro obrácení polarity síťového napětí |
| S7 | Jednopólový spínač pro simulování přerušení jednoho vodiče ochranného uzemnění k me přístroji (stav při jedné poruše) |
| S8 | Jednopólový spínač pro simulování přerušení jednoho vodiče ochranného uzemnění k samostatnému napájecímu zdroji nebo jinému elektrickému přístroji v me systému, který napájí me přístroj (stav při jedné poruše) (viz obrázek F.5) |
| S10 | Spínač pro připojení svorky pracovního uzemnění k zemnicímu bodu měřicího napájecího systému |
| S12 | Spínač pro připojení pacientského připojení k zemnicímu bodu měřicího napájecího obvodu |
| S13 | Spínač pro připojení kovové přístupné části, která není ochranně uzemněna, k zemi |
| S14 | Spínač pro připojení/odpojení pacientského připojení k zemi/od země |
| P1 | Zásuvky, vidlice nebo svorky pro připojení napájení me přístroje |
| P2 | Zásuvky, vidlice nebo svorky pro připojení k samostatnému napájecímu zdroji nebo jinému elektrickému přístroji v me systému, který napájí me přístroj (viz obrázek F.5) |
| MD | Měřicí přípravek (viz obrázek 12) |
| FE | Svorka pracovního uzemnění |
| PE | Svorka ochranného uzemnění |
| R | Impedance pro ochranu obvodů a osoby provádějící zkoušku, ale natolik nízká, aby mohly procházet proudy vyšší než dovolené hodnoty unikajícího proudu, který se má měřit |
|  | Volitelné spojení |
|  | Referenční zem (pro měření unikajícího proudu a pomocného proudu pacientem a pro zkoušení příložných částí odolných defibrilaci, které nejsou připojeny k ochranné zemi napájecí sítě) |
|  | Zdroj napětí napájecí sítě |

#### 8.7.4.2 * Měřicí napájecí obvody

Me přístroj určený pro připojení k napájecí síti se připojí ke vhodnému napájecímu zdroji. Polarita zdroje pro jednofázový me přístroj je přepínatelná a zkoušky se provádějí při obou polaritách. Me přístroj s vnitřním napájením se zkouší bez jakéhokoli připojení k měřicímu napájecímu obvodu.

#### 8.7.4.3 * Připojení k měřicímu napájecímu obvodu

- Me přístroj vybavený síťovým přívodem se zkouší s tímto přívodem.

- Me přístroj vybavený přívodkou se při zkoušení připojí k měřicímu napájecímu obvodu odpojitelným síťovým přívodem o délce 3 m, nebo s délkou a typem stanovenými v návodu k použití.

- Trvale instalovaný me přístroj se při zkoušení připojí k měřicímu napájecímu obvodu co nejkratším možným připojením.

- Uspořádání měření

Příložné části, včetně pacientských kabelů (pokud jsou), se umístí na izolovaný povrch s dielektrickou konstantou přibližně 1 (například expandovaný polystyrén) a přibližně 200 mm nad uzemněný kovový povrch.

POZNÁMKA 1 Měřicí napájecí obvod a měřicí obvod mají být umístěny co nejdále od nestíněných napájecích vodičů. Má se zabránit umístění me přístroje na velký uzemněný kovový povrch nebo do jeho blízkosti.

POZNÁMKA 2 Jsou-li příložné části takové, že výsledky zkoušky mohou záviset na způsobu jejich umístění na tento izolační povrch, zkouška se opakuje, dokud se nezjistí nejhorší možné umístění.

Jestliže není pro měření unikajícího proudu použit oddělovací transformátor (např. při měření unikajícího proudu me přístroje s velkým příkonem), připojí se referenční zem měřicích obvodů k ochranné zemi napájecí sítě.

#### 8.7.4.4 Měřicí přípravek (MD)

- Měřicí přípravek zatěžuje zdroj unikajícího proudu nebo pomocného proudu pacientem impedancí přibližně 1 000 ( pro stejnosměrné proudy, střídavé proudy a složené průběhy s kmitočty až do 1 MHz včetně.

- Vyhodnocení proudu nebo složek proudu podle 8.7.3 a) se získá automaticky, použije-li se měřicí přípravek podle obrázku 12 a), nebo podobný obvod se stejnou kmitočtovou charakteristikou. Toto umožňuje měřit celkový účinek všech kmitočtů jediným přístrojem.

Mohou-li proudy nebo složky proudu o kmitočtech překračujících 1 kHz překročit mez 10 mA stanovenou v 8.7.3 e), měří se jinými vhodnými prostředky, např. pomocí bezindukčního rezistoru 1 k( a vhodného měřicího přístroje.

- Měřidlo napětí na obrázku 12 a) má vstupní odpor nejméně 1 M( a vstupní kapacitu nejvýše 150 pF. Ukazuje skutečnou efektivní hodnotu napětí, ať už stejnosměrného, střídavého, nebo složeného průběhu s kmitočtovými složkami od 0,1 Hz až do 1 MHz včetně s chybou údaje nepřekračující (5 % indikované hodnoty.

Stupnice může být označena proudem procházejícím měřicím přípravkem včetně automatického vyhodnocení složek s kmitočty nad 1 kHz, což umožňuje přímé srovnání údaje s mezními hodnotami stanovenými v 8.7.3.

Tyto požadavky mohou být omezeny na rozsah kmitočtu s horní mezí nižší než 1 MHz, lze-li prokázat (například pomocí osciloskopu), že kmitočty nad touto horní mezí v měřeném proudu nejsou.

#### 8.7.4.5 * Měření unikajícího zemního proudu

- Me přístroje třídy ochrany I se zkouší podle obrázku 13.

- Má-li me přístroj více než jeden vodič ochranného uzemnění (například jeden připojený k hlavnímu krytu a jeden k samostatné napájecí jednotce), pak je měřený proud sloučený proud, který poteče ochranným uzemňovacím systémem do instalace.

- U pevných me přístrojů, které mohou mít připojení k zemi přes prvky stavby, stanoví výrobce pro měření unikajícího zemního proudu vhodné zkušební postupy a uspořádání.

#### 8.7.4.6 * Měření dotykového proudu

a)	Me přístroj se zkouší podle obrázku 14 s použitím vhodného měřicího napájecího obvodu.

Měří se s MD mezi zemí a každou částí krytu (krytů), která není ochranně uzemněna.

Měří se s MD mezi částmi krytu (krytů), které nejsou ochranně uzemněny.

Při jedné poruše z přerušení kteréhokoli jednoho vodiče ochranného uzemnění (přichází-li v úvahu, viz 8.1 b)), se měří s MD mezi zemí a každou částí krytu (krytů), která je normálně ochranně uzemněna.

POZNÁMKA Není nezbytné provést samostatná měření z více než jedné části, která je ochranně uzemněna.

U me přístroje s vnitřním napájením se zkoumá dotykový proud pouze mezi částmi krytu, nikoli mezi krytem a zemí, neplatí-li 8.7.4.6 c).

b)	Je-li kryt nebo část krytu me přístroje vyrobena z izolantu, přiloží se na kryt nebo příslušné části krytu těsně kovová fólie o rozměrech nejvíce 20 cm ( 10 cm.

Lze-li, tato kovová fólie se posouvá, aby se určila nejvyšší hodnota dotykového proudu. Kovová fólie se nemá dotýkat jakýchkoli kovových částí krytu, které jsou možná ochranně uzemněny, avšak kovové části krytu, které nejsou ochranně uzemněny, mohou být zčásti nebo zcela touto kovovou fólií překryty.

Měří-li se dotykový proud při jedné poruše z přerušení vodiče ochranného uzemnění, uvede se kovová fólie do styku s částmi krytu, které jsou normálně ochranně uzemněny.

Je-li povrch krytu, kterého se dotýká pacient nebo obsluha větší než 20 cm ( 10 cm, velikost této fólie se zvětší, aby odpovídala ploše dotyku.

c)	Me přístroj s částmi vstupu/výstupu signálu se dále zkouší, je-li to požadováno (viz 8.1 a)), s použitím transformátoru T2.

Na transformátoru T2 se nastaví napětí rovnající se 110 % nejvyššího síťového napětí. Specifické uspořádání kolíků použitých pro přivedení vnějšího napětí se určí podle nejhoršího případu na základě zkoušení nebo analýzy obvodu.

#### 8.7.4.7 Měření proudu unikajícího pacientem

Pro vysvětlení některých podrobností k proudu unikajícímu pacientem viz zjednodušená schémata v příloze K.

- Me přístroj s příložnou částí se zkouší podle obrázku 15.

Kryt, jiný než příložná část, vyrobený z izolantu se umístí v kterékoli poloze pro normální použití na plochý kovový povrch připojený k zemi, o rozměrech rovnajících se nejméně průmětu krytu.

- * Me přístroj s příložnou částí typu F se dále zkouší podle obrázku 16.

Části vstupu/výstupu signálu se připojí k zemi, nejsou-li již k zemi trvale připojeny v me přístroji.

Na transformátoru T2 podle obrázku 16 se nastaví hodnota napětí rovnající se 110 % nejvyššího síťového napětí.

Při tomto měření se kovové přístupné části, včetně pacientských připojení ostatních příložných částí (pokud existují), které nejsou ochranně uzemněny, spojí se zemí.

- * Me přístroj s příložnou částí a s částí vstupu/výstupu signálu, požaduje-li se to (viz 8.1 a)), se dále zkouší podle obrázku 17.

Na transformátoru T2 podle obrázku 16 se nastaví hodnota napětí rovnající se 110 % nejvyššího síťového napětí. Specifické uspořádání kolíků použitých pro přivedení vnějšího napětí se určí podle nejhoršího případu na základě zkoušení nebo analýzy obvodu.

- * Me přístroj s pacientským připojením příložné části typu B, která není ochranně uzemněna nebo příložné části typu BF a s kovovými přístupnými částmi, které nejsou ochranně uzemněny, se dále zkouší podle obrázku 18.

Na transformátoru T2 podle obrázku 16 se nastaví hodnota napětí rovnající se 110 % nejvyššího síťového napětí.

Tato zkouška se nemusí provádět, lze-li prokázat, že oddělení příslušných částí je dostatečné.

- Příložná část s povrchem vyrobeným z izolantu se zkouší s použitím kovové fólie, jak je uvedeno v 8.7.4.6. Alternativně lze použít fyziologický roztok 0,9 %, do něhož se tato příložná část ponoří.

Je-li povrch příložné části určené pro dotyk s pacientem značně větší než fólie 20 cm ( 10 cm, velikost fólie se zvětší, aby odpovídala ploše dotyku.

Tato kovová fólie nebo fyziologický roztok se považují za jediné pacientské připojení uvažované příložné části.

- Je-li pacientské připojení tvořeno tekutinou, která je v dotyku s pacientem, nahradí se tato tekutina fyziologickým roztokem 0,9 %, do tohoto fyziologického roztoku se umístí elektroda a tato elektroda se považuje za pacientské připojení uvažované příložné části.

- Proud unikající pacientem se měří (viz rovněž přílohu E):

u příložných částí typu B a příložných částí typu BF ze všech a do všech pacientských připojení jedné funkce buď spojených přímo dohromady, nebo zatížených jako při normálním použití;

u příložných částí typu CF z každého a do každého pacientského připojení postupně.

Jestliže jsou v návodu k použití uvedeny alternativy odejmutelné části příložné části (například pacientské vodiče nebo elektrody), provádí se měření proudu unikajícího pacientem s nejméně příznivou stanovenou odejmutelnou částí. Viz rovněž 7.9.2.14.

- * Celkový proud unikající pacientem se měří ze všech a do všech pacientských připojení všech příložných částí stejného typu (příložných částí typu B, příložných částí typu BF a příložných částí typu CF) spojených dohromady. Viz obrázek 20. Je-li to nezbytné, smí být pracovní uzemnění před provedením této zkoušky rozpojeno.

POZNÁMKA Měření celkového proudu unikajícího pacientem u příložných částí typu B je nezbytné pouze, když existují dvě nebo více pacientských připojení, která patří k různým funkcím, a která spolu nejsou přímo elektricky spojena.

- Jsou-li pacientská připojení příložné části při normálním použití zatížena, připojuje se měřicí přípravek ke každému pacientskému připojení postupně.

#### 8.7.4.8 Měření pomocného proudu pacientem

Me přístroj s příložnou částí se zkouší podle obrázku 19, s použitím vhodného měřicího napájecího obvodu, pokud me přístroj nemá pouze jedno pacientské připojení.

Pomocný proud pacientem se měří mezi kterýmkoli jedním pacientským připojením a všemi ostatními pacientskými připojeními, buď spojenými dohromady, nebo zatíženými jako při normálním použití (viz rovněž přílohu E).

#### 8.7.4.9 * Me přístroj s vícenásobnými pacientskými připojeními

Kontrolou me přístroje s více pacientskými připojeními se má zaručit, že proud unikající pacientem a pomocný proud pacientem nepřekračují dovolené hodnoty pro normální stav, když jedno nebo více pacientských připojení jsou:

odpojeny od pacienta; a

odpojeny od pacienta a uzemněny.

Zkoušení se provádí, když zkoumání obvodů me přístroje naznačuje, že proud unikající pacientem nebo pomocný proud pacientem může za výše uvedených podmínek vzrůst na nadměrné úrovně. Skutečná měření mají být omezena na reprezentativní počet kombinací.